項次	標 的 名 稱 及 規 格（需求）	非現成品須由廠商自行履行之項次請打勾	單位	數量	廠牌型號 / 及生產/製造/供應者國別	單價	總 價
	設備硬體列表: / 工業噴墨主機一部. / LCD 液晶顯示器一部. / 機器上平台真空固定及加熱器 / 機器上噴印基座可旋轉角度 / 機器上清潔墊裝設機構 / 機器上墨匣打氣擠壓內袋幫浦 / Gerber格式轉換軟體 / 噴墨主機功能描述: / 可安裝墨匣數量： 1個 / 必須具有X, Y, Z,θ 四軸可控制調整. / 主機必須具備將電壓頻率調至最大的噴嘴清潔功能. / 主機噴頭座需有高度偵測器偵測高度 / 噴墨主機內建電腦, 經由圖檔輸入方式或直接軟體編輯來控制噴印圖形. / 控制軟體必須具備圖形編輯與黑白bmp圖檔轉換功能. / 主機硬體規格: / 可噴印範圍 - 210mm x 260mm / 可承載基材厚度 - 0.5mm ~ 25mm. / 可噴印最高高度 - 25mm. / 搭配對位鏡頭時噴印重複性精準度 - ± 25 um. / 供應電源 - 100~120 / 200~240 VAC 50/60 Hz, 消耗功率400W以下. / 可操作環境 - 15~40℃ at 5~80% RH. / 主機需通過設備安全相關規範 / - Safety: NRTL Certified to EN 61010-1, UL 61010-1, CSA 22.2 No. 61010-1 / - EMC: EN61326-1 Class A, FCC Part 15 Class A / 噴墨匣規格: / 噴墨頭型式 - 壓電式. / 墨匣型式 - 填充式, 可由操作人員自行填充材料. / 可填充材料 - (i)銀奈米微粒之墨水 / 墨匣容量 - 高於1.0ml . / 噴嘴預熱溫度 - 室溫~60℃. / 噴嘴數量 - 高於15個. / 噴嘴孔徑 -- ≦ 21um. / 噴嘴間距 -- ≦ 254um. / 可控制墨滴量 - 8~10 pico-liter. / 壓電膜噴印頻率 - 0~20 KHz. / 壓電膜噴印電壓 - 0~40V, 每個噴嘴必須可以獨立調整. / 攝影機視覺定位系統: / 攝影機可做為對位使用, 並可經由控制軟體點選移至指定位置觀察基材. / 視覺系統需具有白光LED燈源照明裝置. / 攝影機顯示之畫面必須可同時顯示在電腦螢幕. / 墨滴觀測系統: / 以攝影機觀察墨滴狀況, 並即時顯示在電腦螢幕, 以利調整參數. / 觀墨畫面需具有墨滴速度刻度. / 視覺系統需具有白光LED燈源照明裝置. / 至少可同時監看調整4個或更多噴嘴. / 電腦主機及顯示器規格: / 中央處理器CPU - 至少Intel i5 1.9GHz 以上等級. / 記憶體 DRAM - 至少1GB, 400Mhz以上等級. / 儲存裝置 HDD - 至少500GB, 或更高等級. / 操作裝置 - 鍵盤, 滑鼠. / 顯示器 - 至少17" 液晶顯示器或以上等級. / 作業系統 - 必須為Microsoft合法正版Windows 7 或更新版本. / 廠商提供 / 墨水匣一盒 / 協助安裝與訓練 / 二、驗收規範: / 1. 以控制軟體直接編輯圖形並轉入設備控制系統 / 2. 主機必須可以安裝噴印單點體積為10pico-liter 或1 pico-liter墨水匣 / 3. 可將BMP圖檔輸入控制軟體 / 4. 裝設於機器上平台具真空固定, 可加熱至50℃或更高. / 5. 裝設於機器上噴印基座可旋轉角度 - 0~90度, 最小刻度 : 1度. / 6. 需可打氣進墨匣擠壓內袋達成清潔噴頭之目的 / 7. 噴頭座需可調整角度達到切換噴印解析度目的 / 8. 設備須可以裝設高分子清潔墊用於清潔噴嘴表面 / 9. 將Gerber或DXF檔案轉換後輸入控制軟體 / 10. 可由使用者充填樣品墨水並噴印至基板上. / 11. 可以使用攝影機定位並觀測噴印後情況並量測大小，且可以拍照並紀錄量測值 / 12. 利用控制軟體開啟墨滴觀測功能並調整噴印參數, 墨滴應隨噴印頻率及電壓調整即時改變噴出速度或墨滴數量且即時顯示在螢幕上.		台	1

總價（大寫）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 元整
投標廠商：　　　　　　　　　 （蓋印） 負責人：　　　　　　 （蓋印）
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話：( ) 統編：
（填寫規格請先詳閱2/2※標單製作說明，廠牌型號、生產國別及價格等紅字欄位由廠商填寫，不敷使用可自行加頁並請隨案附上電子檔）
規定事項：（製作規格人員及投標廠商應注意事項） / 一、交貨期限及地點：（本項由製作標單人員填寫，惟不可只指定外購交貨期限） / 1.■國內採購自決標次日起算 75 日內在 綜合科 館 4 樓 407 室交貨（假日併計）。 / 2.□國外採購自決標次日起算 日內在 館 樓 室交貨（假日併計）。 / □CIP中正國際機場 □CIP基隆港 □CIP中正國際機場或基隆港 / 3.□履約期間：民國 年 月 日至民國 年 月 日在 館 / 二、報價方式：標價條件為送達本校指定地點完工 / 1.■國內採購以新台幣價格投標（含稅）。 / 2.□國外採購以銀行掛牌之外幣價格投標（以結匯收據及契約廠商之商業發票核銷） / 3.□國外採購以新台幣價格投標（以公司統一發票及外國廠商之商業發票核銷） / 第2.3.項國外採購報價方式由投標廠商自行勾選，報價應均含安裝、測試、檢驗等所需費用以及報關、倉租、運雜費、公證費等國內各項費用。得標廠商得依關稅法及教育研究用品進口辦法規定申請免稅。得標價格應不含進口稅款。 / （外幣折算總價以決標前一辦公日台銀外匯交易收盤即期賣出匯率折算之）。 / 三、財物採購自驗收合格日起算免費保固 1 年（耗材除外）。 / 四、決標方式： / 1.▇總價決標 2.□分項決標。3.□單價決標（以單價乘以預估數量之和決定得標廠商） 4.□其他 / 五、投標廠商應以本校所發之標單（不得塗改原字句、變更標單式樣或於標單內另附條件）逐項填寫投標商品廠牌、型號、單價、總價，並加蓋廠商及負責人印章。標單如有塗改應加蓋印章，如污損無法辨識者，標單無效。 / 六、投標廠商所報單價相乘相加與總價不符時以總價為準。 / 七、投標時如有規格標準化或現品請附相關型錄或規格說明書，並依標單項次逐項標示清楚，於開標（比價）時供本校審查規格。投標商所提供之資料不夠明細，以致本校無法正確評估時，視為規格不合（提同等品者，應於投標文件內預先提出，敘明同等品之廠牌、價格、功能、效益、標準或特性等相關資料供使用單位審查認定以避免爭議）。 / 八、得標廠商交貨驗收時須檢附原廠出廠證明。凡經濟部公告應施檢驗商品並應附商品檢驗合格相關證明文件。商品本體上亦應貼附商品檢驗標識。 / 九、其他規定事項。 / ※標單製作說明：（製作規格人員應注意事項） / 1、標單規格由申購人或計劃主持人負責製作並蓋章，內容請依政府採購法第26條規定製定。 / 2、政府採購法第26條規定：機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。 / 機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。 / 招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。 / 3、未達公告金額之採購審酌其正當性得不適用第26條之規定，但應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。（如獨家代理或經銷不具普遍性者） / 4、以取得正字標記或ISO9000系列驗證證明書作為產品規範應加註「或同等品」。 / 5、申購之財物非以現成品供應者，須由廠商自行履行之項次請打勾以杜轉包爭議。	補 充 說 明

	標 單 製 作
	製作單位： / 電子工程系 / 製作人：（請勾選） / ■本案規格內容係依政府採購法第26條訂定。 / □本案為未達公告金額之採購，指定廠牌型號已審酌其正當性，對廠商無差別待遇。 / （簽章） / 聯絡電話： / 單位主管: / （簽章）

 (101.11.6修正版)