項次	標 的 名 稱 及 規 格（需求）	非現成品須由廠商自行履行之項次請打勾	單位	數量	廠牌型號 / 及生產/製造/供應者國別	單價	總 價
1	客製化氣相層析儀		組	1
	a. 主機 / 所有溫度、時間、氣體流量、壓力及自動取樣器等功能，皆能使用全彩觸控式螢幕於主機內建電腦控制。 / 主機內建電腦可儲存五個(含)以上完整的分析方法。 / 配備圖像式全彩觸控螢幕具八種語言之切換功能。 / 全彩觸控式螢幕內建流量計算程式，可建議使用者設定分析管柱相對流速、烘箱溫度及壓力之最佳值。 / 控制系統具密碼保護設計。 / 可依系統後續設計可擴充(PPC)模組至12組氣體流量控制。 / 可擴充火焰離子偵測器(FID)，FID僅需氫氣與空氣，不須使用輔助氣體(Make up gas) ，具高感度小於 3 • 10–12 g C/sec octane at an S/N = 2 to 1。 / 可擴充樣品注射器，擴充單一注射器即具有注射前後孔能力，適用 0.5 μL, 5.0 μL or 50.0 μL 注射針含以上，注射樣品數量需具有108隻含以上。 / 須具備可供擴充不同氣體分析系統如頂空或熱脫附系統，無須加購軟體即可控制。
	b. 加熱烘箱 / 冷進熱排獨立氣孔具渦輪風扇烘箱。 / 溫度範圍由室溫至 450C，可以 1C 作增減。 / 具保護管柱功能：可由使用者自行設定調整烘箱最高加溫溫度。 / 可作9段式不同速率升溫方式加溫。 / 升溫速度範圍：可由 0.1 到最高 140C/min，可以 0.1C 作增減。 / 具快速降溫功能:由 450C 降至 50C 所需時間需少於 2 分鐘，大幅縮短烘箱的平衡時間。
	c. 熱導偵測器 / 操作溫度範圍: 100oC ~ 350oC，以 1oC 增減。 / 靈敏度: 160 mA下，9 μV/ppm Nonane。 / 最小偵測量: < 1 ppm （Nonane）。
	具燈絲保護功能 / 具備電子流量控制 (PPC) 功能
	d. 氣體進樣閥 / 內建氣體進樣閥。 / 可採取採氣針及氣袋式進樣。 / e. 應用分析項目 / 系統需可分析以下所有項目，並達到下述之檢測極限。 / COMPOUND MDL (Vol%) / Carbon Dioxide 0.01 / Acetylene 0.01 / Ethylene 0.01 / Ethane 0.01 / Hydrogen 0.001 / Oxygen 0.01 / Nitrogen 0.01 / Methane 0.01 / Carbon Monoxide 0.01 / Propylene 0.01 / Propane 0.01 / Methanol 0.01 / Acetone 0.01 / Isopropanol 0.01 / 系統需在原廠出廠前先以標準氣體測試，並需檢附原廠測試層析圖報告，於台灣再以客戶標準氣體測試。 / f. 其他 / 儀器出廠需檢附原廠設定方法條件、層析報告、系統說明與此系統之操作說明書。 / 裝機需提供教育訓練6小時(含)以上。
2	電腦硬體		1	組
	Intel Core i5, 8GB ram, 1TB HDD, DVD, USB, LAN, 相容於WIN10 系統, 螢幕 22” LCD(含) 以上, 商用電腦具有一年國際保固(含)以上。
3	控制軟體		1	套
	控制軟體一式，至多可接收兩組偵測器數據。 / 原廠操作軟體，具快速即時圖譜積分計算功能,可於分析過程當中出報告。

總價（大寫）
投標廠商：　　　　　　　　　 （蓋印） 負責人：　　　　 （蓋印）
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話：( ) 統編：
（填寫規格請先詳閱2/2※標單製作說明，廠牌型號、生產國別及價格等紅字欄位由廠商填寫，不敷使用可自行加頁並請隨案附上電子檔）
規定事項：（製作規格人員及投標廠商應注意事項） / 一、交貨期限及地點：（本項由製作標單人員填寫，惟不可只指定外購交貨期限） / 1.▓國內採購自決標次日起算 90日內在 材資 館 B1 樓 B05-3室交貨（假日併計）。 / 2.□國外採購自決標次日起算 日內在 館 樓 室交貨（假日併計）。 / □CIP中正國際機場 □CIP基隆港 □CIP中正國際機場或基隆港 / 3.□履約期間：民國 年 月 日至民國 年 月 日在 館 / 二、報價方式：標價條件為送達本校指定地點完工 / 1.▓國內採購以新台幣價格投標（含稅）。 / 2.□國外採購以銀行掛牌之外幣價格投標（以結匯收據及契約廠商之商業發票核銷） / 3.□國外採購以新台幣價格投標（以公司統一發票及外國廠商之商業發票核銷） / 第2.3.項國外採購報價方式由投標廠商自行勾選，報價應均含安裝、測試、檢驗等所需費用以及報關、倉租、運雜費、公證費等國內各項費用。得標廠商得依關稅法及教育研究用品進口辦法規定申請免稅。得標價格應不含進口稅款。 / （外幣折算總價以決標前一辦公日台銀外匯交易收盤即期賣出匯率折算之）。 / 三、財物採購自驗收合格日起算免費保固 1 年（耗材除外）。 / 四、決標方式： / 1.▇總價決標 2.□分項決標。3.□單價決標（以單價乘以預估數量之和決定得標廠商） 4.□其他 / 五、投標廠商應以本校所發之標單（不得塗改原字句、變更標單式樣或於標單內另附條件）逐項填寫投標商品廠牌、型號、單價、總價，並加蓋廠商及負責人印章。標單如有塗改應加蓋印章，如污損無法辨識者，標單無效。 / 六、投標廠商所報單價相乘相加與總價不符時以總價為準。 / 七、投標時如有規格標準化或現品請附相關型錄或規格說明書，並依標單項次逐項標示清楚，於開標（比價）時供本校審查規格。投標商所提供之資料不夠明細，以致本校無法正確評估時，視為規格不合（提同等品者，應於投標文件內預先提出，敘明同等品之廠牌、價格、功能、效益、標準或特性等相關資料供使用單位審查認定以避免爭議）。 / 八、得標廠商交貨驗收時須檢附原廠出廠證明。凡經濟部公告應施檢驗商品並應附商品檢驗合格相關證明文件。商品本體上亦應貼附商品檢驗標識。 / 九、其他規定事項。 / ※標單製作說明：（製作規格人員應注意事項） / 1、標單規格由申購人或計劃主持人負責製作並蓋章，內容請依政府採購法第26條規定製定。 / 2、政府採購法第26條規定：機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。 / 機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。 / 招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。 / 3、未達公告金額之採購審酌其正當性得不適用第26條之規定，但應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。（如獨家代理或經銷不具普遍性者） / 4、以取得正字標記或ISO9000系列驗證證明書作為產品規範應加註「或同等品」。 / 5、申購之財物非以現成品供應者，須由廠商自行履行之項次請打勾以杜轉包爭議。	補 充 說 明

	標 單 製 作
	製作單位： / 材資系 / 製作人：（請勾選） / ▓本案規格內容係依政府採購法第26條訂定。 / □本案為未達公告金額之採購，指定廠牌型號已審酌其正當性，對廠商無差別待遇。 / （簽章） / 聯絡電話： / 2773 / 單位主管: / （簽章）

 (101.11.6修正版)