項次	標 的 名 稱 及 規 格（需求）	非現成品須由廠商自行履行之項次請打勾	單位	數量	廠牌型號 / 及生產/製造/供應者國別	單價	總 價
壹、 / 貳、 / 參、 / 肆、	高精密動態機械流變分析儀 / 一、設備用途及主要功能: / 採用對樣品品施加剪切速率、剪切應力、時間或溫度變化的方式，測量樣品的靜態剪切黏度、儲存模數、耗損模數、複合粘度。 / 二、流變儀主機壹套，詳細功能規格如下： / 1.流變儀 / (1) 需包含空氣軸承與 EC 馬達 / (2) 最大扭矩：230 mNm / (3) 最小旋轉扭矩：1 nNm / (4) 最小振盪扭矩： 0.5 nNm / (5) 偏轉角（設定值）：0.05 to ∞ μ rad / (6) 最小角速度：0 rad/s / (7) 最大角速度：314 rad/s / (8) 最小角频率：10-7 rad/s / (9) 最大角频率: 628 rad/s 100Hz / (10)法向力範圍：-50N ~ 50 N / (11)使用非接觸式360o 電容式感測器，進行法向 / 力量測，具有自動辨識夾具與控溫裝置功能，避免人員安裝設定錯誤 / (12)測量夾具智慧識別晶片功能需能快速連接， / 無須使用螺紋裝置 / (13)需使用 EC 馬達中磁體材料與電流，使夾具 / 產生無摩擦的運動 / 2. 控溫裝置 / 溫度範圍：高溫可達 600 度，且需可升級液 / 態裝置 / 3. 夾具下板：需為不鏽鋼材質，且直徑需大於 / 48mm / 4. 空氣過濾裝置：用於過濾進入流變儀之氣體 / 5. 水循環冷卻系統 / (1) 最低溫度：需小於-20℃ / (2) 最高溫度：需大於 100℃ / 6. 空壓機：115V ，60 Hz，無油式空壓機 / 7. 平板夾具：需為不鏽鋼材質，具備智慧識別 / 晶片，可自動識別轉子規格 / 8. 椎板夾具：需為不鏽鋼材質，具備智慧識別 / 晶片，可自動識別轉子規格 / 9. 拋棄式夾具：需為不鏽鋼材質 / 10. 拋棄式夾具上板：需為鋁製材質，直徑需小 / 於 30mm 並大於 20mm 11. 需包含聚合物配件盒 / 12. 需包含固態扭轉夾具與固態扭轉夾具套件包 / 資料收集處理系統及其他組件壹套，詳細功能規格如下： / 1.電腦主機(含液晶螢幕)壹套(產地非中國大陸) / 2. CPU：core i7、4核心 / 3. RAM：8GB DDR4 2400MHz(含)以上 / 4. HDD：1TB (含)以上 / 5. SSD：240GB / 6. 液晶螢幕：21 吋(含)以上，彩色液晶 / 7. 標準鍵盤、光學滑鼠。 / 流變儀聚合物分析軟體壹套，需可分析以下數據： / 1. 黏度曲線 / 2. 頻率掃描 / 3. 震幅掃描 / 4. 溫度測試 / 5. Master curve(TTS)溫度時間疊加測試 / 6. MMD 模擬平均分子量 / 投標時請提供以下文件： / 1. 廠商具有製造、供應或承做能力之證明。 / 2. 廠商提供所供應設備之第參項數據佐證資料。 / 3. 相關產品型錄。 / 4. 廠商具有維修、維護或售後服務能力之證明。		套	乙

總價（大寫）新臺幣　 佰　 拾　 萬　 仟　 佰　 拾　 元整
投標廠商：　　　　　　　　　 （蓋印） 負責人：　　　　　　 （蓋印）
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　 電話：( ) 統編：
填寫規格請先詳閱3/3※標單製作說明，廠牌型號、生產國別及價格等紅字欄位由廠商填寫，不敷使用可自行加頁並請隨案附上電子檔）

規定事項：（製作規格人員及投標廠商應注意事項） / 一、交貨期限及地點：（本項由製作標單人員填寫，惟不可只指定外購交貨期限） / 1.■國內採購自決標次日起算 120日內在 分子 館 B1 樓BR10熱機械分析 室交貨（假日併計）。 / 2.□國外採購自決標次日起算 日內在 館 樓 室交貨（假日併計）。 / □CIP中正國際機場 □CIP基隆港 □CIP中正國際機場或基隆港 / 3.□履約期間：民國 年 月 日至民國 年 月 日在 館 / 二、報價方式：標價條件為送達本校指定地點完工 / 1.■國內採購以新臺幣價格投標（含稅）。 / 2.□國外採購以銀行掛牌之外幣價格投標（以結匯收據及契約廠商之商業發票核銷） / 3.□國外採購以新臺幣價格投標（以公司統一發票及外國廠商之商業發票核銷） / 第2.3.項國外採購報價方式由投標廠商自行勾選，報價應均含安裝、測試、檢驗等所需費用以及報關、倉租、運雜費、公證費等國內各項費用。得標廠商得依關稅法及教育研究用品進口辦法規定申請免稅。得標價格應不含進口稅款。 / （外幣折算總價以決標前一辦公日台銀外匯交易收盤即期賣出匯率折算之）。 / 三、財物採購自驗收合格日起算免費保固 壹 年（耗材除外）。 / 四、決標方式： / 1.■總價決標 2.□分項決標。3.□單價決標（以單價乘以預估數量之和決定得 標廠商）4.□其他 / 五、履約標的是否涉及具影響本校敏感性資訊服務或國家安全之資通電訊產品相關採購(如是者請勾選，無法確認者是否為資通電訊產品，請加會計網中心) / ■否 □本採購屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，廠商不得為大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者。 / □本採購內容涉及國家安全，不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及在臺陸資廠商參與。 / 六、不適用我國締結之條約或協定，外國廠商可否參與投標： / □外國廠商不可參與投標。我國廠商所供應標的之原產地須屬我國者。 / ■外國廠商不可參與投標。但我國廠商所供應標的之原產地得為下列外國者： / 1.國家或地區名稱： 皆可但大陸除外 (未列明者及不允許) / 2.是否允許供應大陸地區標的：（如允許者，須符合兩岸進口及貿易往來相關規定） / □是，原產地得為大陸地區。 / ■否，原產地不得為大陸地區。 / □外國廠商可以參與投標 / 1.國家或地區名稱：_________(未列明者即不限制國家或地區) / 2.是否允許大陸地區廠商參與投標： / □是，允許大陸地區廠商參與投標。 / □否，不允許大陸地區廠商參與投標。 / □廠商所供應整體標的之組成項目(例如製成品之特定組件、工程內含之材料與設施)，其不允許使用大陸地區產品之項目： 。 / 七、投標廠商應以本校所發之標單（不得塗改原字句、變更標單式樣或於標單內另附條件）逐項填寫投標商品廠牌、型號、單價、總價，並加蓋廠商及負責人印章。標單如有塗改應加蓋印章，如污損無法辨識者，標單無效。 / 八、投標廠商所報單價相乘相加與總價不符時以總價為準。 / 九、投標時如有規格標準化或現品請附相關型錄或規格說明書，並依標單項次逐項標示清楚，於開標（比價）時供本校審查規格。投標商所提供之資料不夠明細，以致本校無法正確評估時，視為規格不合（提同等品者，應於投標文件內預先提出，敘明同等品之廠牌、價格、功能、效益、標準或特性等相關資料供使用單位審查認定以避免爭議）。 / 十、得標廠商交貨驗收時須檢附原廠出廠證明。凡經濟部公告應施檢驗商品並應附商品檢驗合格相關證明文件。商品本體上亦應貼附商品檢驗標識。 / 十一、其他規定事項。 / ※標單製作說明：（製作規格人員應注意事項） / 1、標單規格由申購人或計劃主持人負責製作並蓋章，內容請依政府採購法第26條規定製定。 / 2、政府採購法第26條規定：機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。 / 機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。 / 招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。 / 3、未達公告金額之採購審酌其正當性得不適用第26條之規定，但應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。（如獨家代理或經銷不具普遍性者） / 4、以取得正字標記或ISO9000系列驗證證明書作為產品規範應加註「或同等品」。 / 5、申購之財物非以現成品供應者，須由廠商自行履行之項次請打勾以杜轉包爭議。	補 充 說 明

	標 單 製 作
	製作單位： / 製作人： / （請勾選） / □本案規格內容係依政府採購法第26條訂定。 / □本案為未達公告金額之採購，指定廠牌型號已審酌其正當性，對廠商無差別待遇。 / （簽章） / 聯絡電話： / 單位主管： / （簽章）

      (110.3.15修正版)